GENOMINE DryStripTM  INSTRUCTION

Tel: +82-54-223-2463    Fax: +82-54-223-2460    E-mail: wonmpark@genomine.com
http://www.genomine.com

790-834 경북 포항시 남구 지곡동 601번지 포항테크노파크 벤처동 307호 제노마인㈜

| 1 | DESCRIPTION pH ranges; 4-10NL; 4.5-6.5L; 4-7L; 6-8L; 6-9L. Lengths; 7cm, 13cm, 18cm and 24cm. Package; 12strips/pack. 7cm: 55,000원, 13cm: 60,000원, 18cm: 65,000원, 24cm: 69,500원. 0.5mm, 4%T and 3%C after rehydration. pH4-10NL(non linear) DryStrips은 total protein의 distribution 연구에 적합하며, 동일 sample에 대해 pH4-10NL과 narrow pH range IPG Strip을 병행해서 사용하시면 좀더 세부적인 protein distribution을 확인하실 수 있습니다. |
| --- | --- |
| 2 | STORAGE |
|  | Ice package 상태로 배달될 수 있으며 Genomine DryStripTM 제품이 도착하자마자 –20oC에 보관해 주시기 바랍니다. 적정 보관상태에서의 유효기간은 제품 수령일로 부터 1년 입니다. |
| 3 | HANDLING DryStrip을 다룰 때에는 항상 gloves를 착용하는 것이 contamination을 방지하는데 도움이 됩니다. 필요한 개수의 strips을 신속히 끄집어 내고 나머지는 철저히 밀봉하여 항상 –20oC에 보관하십시오. 핀셋으로 basic side에서 cover film을 벗겨내시면 편리합니다. 선이 그어지고 끝을 자른 쪽이 acidic 입니다. 자른 쪽을 양극(+)으로 배열하시면 됩니다. 음극(-) 양극(+) |
| 4 | REHYDRATION |
|  | Reswelling tray나 Strip Holder에 rehydration solution을 분주하고 DryStrips의 gel 부분이 아래쪽으로 향하게 soaking 하십시오. 기포를 제거한 다음, strips이 dehydration 되는 것을 방지하기 위하여 1-2ml의 cover fluid를 overlaying 합니다. DryStrip의 길이에 따라 rehydration solution의 양을 아래와 같이 조절하시기 바라며, 최소한 10시간 이상 rehydration 하시는 것이 resolution 확보에 도움이 됩니다. Rehydration이 완료된 IPG Strips은 폭 3mm, 두께 0.5mm 이며, 최종적으로 4% acrylamide, 3% cross-linker의 Iso-electric focusing gel이 완성됩니다. DryStrip Length; Rehydration Solution(μL). 7cm; 150. 13cm; 300. 18cm; 450. 24cm; 550. Strips are rehydrated for 10-16hrs. |

| 5 | STRIP TROUBLE SHOOTING Symptom; Possible cause; Remedy. Strip gel 표면이 고르지않거나 reswelling이 불충분함; rehydration solution의 양이 부정확함; 추천해 드린 rehydration solution의 양을 준수해 주십시오.. rehydration time이 너무 짧았음; DryStrips의 rehydration은 최소한 10시간 이상 해주셔야 됩니다.. DryStrips이 상온에 너무 오랜 시간동안 방치되었음; DryStrip pack을 10분이상 상온에 방치하지 마십시오. 공기중의 수분을 흡수하여 formulation이 변질될 수 있습니다. 필요한 strips 만 꺼내시고 즉시 랩이나 지퍼백으로 밀봉하여 –20oC에 보관해 주십시오.. |
| --- | --- |
| 6 | ISO-ELECTRIC FOCUSING CHECKPOINTS |
|  | # 1) Sample requirement Ammoniacal silver staining 을 기준으로 이상적인 단백질 발현분석을 위해서 100-200ug/gel 의 단백질 양을 필요로 하며, starting materials 의 최소량은 다음과 같습니다. Animal cells: 2-5 x 106 cells Animal tissues: 100-200mg Plasma or serum: 50-100ul Plant tissues: 200-400mg E. coli or yeast: 5-10ml liquid cultures Coomassie staining 의 경우 4-5배 더 많은 양이 필요합니다. # Salt and buffer ions in sample 고농도의 salt나 buffer ions은 sparking 이나 strip burning과 같은 치명적인 영향을 미치므로 liquid culture 의 경우 최대한 제거하는 것이 바람직하며, 불가피할 경우 40mM 이하를 유지하고 low voltage에서의 sample entry time을 좀더 늘리는 것이 좋습니다. SDS and β-mercaptoethanol(β-ME) SDS의 경우 0.25% 이하의 농도로 사용 가능하다는 보고도 있습니다만, streaking과 artifact를 방지하기 위해서 SDS와 β-ME는 되도록 사용하지 않는 것이 좋습니다. 사용이 불가피할 경우 최소 농도로 사용하도록 하며, non-ionic detergent를 8-10배 첨가하여 protein과의 interaction을 최대한 방지하는 것이 좋습니다. |

|  | 2) Current limit setting IEF 시 strip 당 50uA를 초과하지 않도록 설정하시기 바랍니다. 3) Temperature for IEF Therma Circulator의 온도는 20oC로 setting 하시는 것이 좋습니다. 그 이하의 온도에서는 urea의 recrystalization 이나 cup loading 시 sample entry point에서 protein precipitation이 일어날 수 있습니다. 4) Cover fluid IEF 동안에 strip이 마르지 않도록 충분한 양의 cover fluid를 overlaying 해 주시기 바랍니다. 5) IPG Strip storage after IEF IEF 가 끝난 IPG Strip을 보관해야 할 경우에는 OHP film 사이에 끼워서 deep freezer에 2-3개월 정도 보관가능 합니다. |
| --- | --- |

SAMPLE IMAGE

human T cells